## Grupa 1
TROŠKOVNIK 1 (GRUPA 1)- prilog 2
SADRŽAJ TEHNIČKIH USLUGA ZA ODRŽAVANJE STERILIZATORA:
GETINGE HS66/2 - 2 kom - lokacija Firule
Redovni periodički servis sterilizatora" Gentinge HS66/2"
Provjera ispravnosti upravljačkog procesora i funkcije svih tipki
Provjera ispravnosti električnih skopova i osigurača sterilizatora
Provjera ispravnosti sustava zabravljivanja vrata sterilizatora
Provjera ispravnosti funkcije sigurnosne tipke - program stop
Provjera sondi nivoa i sustava nadolijevanja generatora pare
Provjera ispravnosti odvajača kondenzata plašta i generatora pare
Provjera ispravnosti izmjenjivača topline i termostata vodenog hlađenja pare
Provjera sigurnosnog kapilarnog termostata
Provjera i baždarenje sigurnosnih ventila komore i generatora pare
Provjera ispravnosti vakuum pumpe i podešavanje kavitacije
Provjera ispravnosti vodene pumpe
Provjera i brtvljenje svih spojeva parne i vodene instalacije
Provjera ispravnosti i podešavanje tlačnih prekidača
Provjera ispravnosti svih el. magnetskih i pneumatskih ventila vode, pare i zraka
Provjera pneumatskog cilindra i podmazivanje mehanizma za zatvaranje vrata
Provjera ispravnosti i kalibracija temperaturnih sondi
Provjera ispravnosti i kalibracija pretvarača tlaka
Zamjena silikonske brtve vrata sterilne i čiste strane i čišćenje utora za brtvu: - Silikonska brtva vrata Getinge: 8 komada
Zamjena apsolutnog filtera zraka: - Apsolutni filter zraka Getinge: 1 komad
Provjera ispravnosti plovaka u spremnicima za vodu
Čišćenje hvatača nečistoće i zamjena filtera na dovodnoj cijevi za vodu
Provjera testnih programa: vakuum test i Bowie i Dick test
Provjera ciklusa programa 134C i 121C
Provjera pisača i dokumentacije ispisa ciklusa
Ukupno u kn bez PDV-a
PDV
Ukupno u kn sa PDV-om
|  | Sveukupna cijena u kn bez PDV-a: |  |  | __________________
|  |  |  | Sveukupno PDV: | __________________
|  | Sveukupna cijena u kn s PDV-om: |  |  | __________________
Obvezan prilog uz troškovnik s opisom predmeta nabave:
1. Financijska ponuda u izvorniku otisnuta na memorandumu ponuditelja, na hrvatskom jeziku, razrađena isključivo na temelju opisa predmeta nabave, s nedvojbenim opisom svih ponuđenih stavki, proizvođačkim trgovačkim nazivljem, šiframa/kataloškim brojevima i količinama, navodom o proizvođaču i zemlji porijekla, jediničnim cijenama i ukupnom cijenom za predmet nabave, jamstvenom roku i ovlaštenom serviseru, potvrđena potpisom ovlaštene osobe ponuditelja, kao uvjet prihvatljivosti ponude. 2. Katalog i/ili drugi informativni materijali koji se odnosi na tehnički dio ponude kao dokaz koji nedvojbeno potvrđuje usklađenost s opisom predmeta nabave. 3. Dokument kojim ponuditelj dokazuje okolnosti iz čl.46.Zakona o medicinskim proizvodima (NN br.76/13) odnosno da proizvod koji se nudi (zamjenski dio) ispunjava bitne zahtjeve, ima ocjenu sukladnosti te je označen oznakom »CE«. 4. Izjava gospodarskog subjekta kojom izjavljuje da ima ovlaštenje za servisiranje, te da raspolaže osobama odgovornim za pružanje usluga koje imaju odgovarajuću obrazovnu i stručnu kvalifikaciju za obavljanje usluga koje su predmet nabave a posebice osoba odgovornih za pružanje usluga.
Napomena : Preventivno održavanje/redoviti servisi - izvršava se planski prema tehničkim normama Izvršitelja minimalno dva puta godišnje.
|  |  | _________________________ |  | M.P. | ___________________________________
|  |  | Mjesto i datum |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja