## OPREMA ZA TERAPIJU KISIKOM
KLASA:406-01/21-01/468
Predmet nabave: Protokomjeri
Evidencijski broj:23.1.22./2021
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Proizvođač, kataloški broji i naziv | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa sa brojem označene stranice iz ponudbene dokumentacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
I. | KOMPLET ZA TERAPIJU KISIKOM S OVLAŽIVAČEM |  |  | kom | 94 |  | 0
1. | Protokomjer za regulaciju protoka kisika s rasponom regulacije minimalno 15 L/min
2. | Regulacija protoka okretnim dugmetom, kodiranje bojom - bijeli pokrov dugmeta za regulaciju kao oznaka kisika
3. | Montaža direktno u utičnicu medicinskih plinova, kompatibilno s postojećim bolničkim utičnicama medicinskih plinova (DIN)
4. | Aluminijsko kućište protokomjera
5. | Izlazni priključak dimenzije M34x1,5
6. | Adapter M34x1.5 na 9/16" za priključak sistema za jednokratno ovlaživanje
7. | Ovlaživač za protokomjer
7.1. | Ovlaživanje kisika u minimalnom rasponu 50-70% relativne vlažnosti ili šire
7.2. | Mogućnost sterilizacije na minimalno 130 ºC
7.3. | Kapacitet minimalno 200 ml tekućine, oznake na kućištu za maksimalnu razinu tekućine
7.4. | Priključna konekcija ovlaživača na protokomjer M34x1,5
7.5. | Izlazne konekcije ovlaživača u minimalno dvije dimenzije kompatibilne s priborom za inhalaciju i insuflaciju
II. | KOMPLET ZA TERAPIJU KISIKOM I INHALACIJU S OVLAŽIVAČEM |  |  | kom | 20 |  | 0
1. | Protokomjer za regulaciju protoka kisika s rasponom regulacije minimalno 15 L/min
2. | Regulacija protoka okretnim dugmetom, kodiranje bojom - bijeli pokrov dugmeta za regulaciju kao oznaka kisika
3. | Montaža direktno u utičnicu medicinskih plinova, kompatibilno s postojećim bolničkim utičnicama medicinskih plinova (DIN)
4. | Aluminijsko kućište protokomjera
5. | Izlazni priključak dimenzije M34x1,5
6. | Adapter M34x1.5 na 9/16" za priključak sistema za jednokratno ovlaživanje
7. | Adapter M34x1.5 za inhalaciju s držačem posude za medikamente
8. | Ovlaživač za protokomjer
8.1. | Ovlaživanje kisika u minimalnom rasponu 50-70% relativne vlažnosti ili šire
8.2. | Mogućnost sterilizacije na minimalno 130 ºC
8.3. | Kapacitet minimalno 200 ml tekućine, oznake na kućištu za maksimalnu razinu tekućine
8.4. | Priključna konekcija ovlaživača na protokomjer M34x1,5
8.5. | Izlazne konekcije ovlaživača u minimalno dvije dimenzije kompatibilne s priborom za inhalaciju i insuflaciju
III. | KOMPLET ZA TERAPIJU KISIKOM - ŠINSKI S OVLAŽIVAČEM |  |  | kom | 10 |  | 0
1. | Protokomjer za regulacija protoka kisika s rasponom regulacije minimalno 15 L/min
2. | Regulacija protoka okretnim dugmetom, kodiranje bojom - bijeli pokrov dugmeta za regulaciju kao oznaka kisika
3. | Montaža na na standardnu medicinsku šinu
4. | Konekcijsko crijevo za kisik minimalne duljine 1,5 m s konektorom tipa DIN, odvojivo od regulatora vakuuma, obojano sukladno normi EN.
5. | Aluminijsko kućište protokomjera
6. | Izlazni priključak dimenzije M34x1,5
7. | Adapter M34x1.5 na 9/16" za priključak sistema za jednokratno ovlaživanje
8. | Ovlaživač za protokomjer
8.1. | Ovlaživanje kisika u minimalnom rasponu 50-70% relativne vlažnosti ili šire
8.2. | Mogućnost sterilizacije na minimalno 130 ºC
8.3. | Kapacitet minimalno 200 ml tekućine, oznake na kućištu za maksimalnu razinu tekućine
8.4. | Priključna konekcija ovlaživača na protokomjer M34x1,5
8.5. | Izlazne konekcije ovlaživača u minimalno dvije dimenzije kompatibilne s priborom za inhalaciju i insuflaciju
IV. | REDUKCIJSKI VENTIL ZA PRIJENOSNE BOCE KISIKA S VISOKOTLAČNIM ULAZNIM PRIKLJUČKOM PIN INDEKS |  |  | kom | 9 |  | 0
1. | Reduktor tlaka, ulaznog tlaka 200 bara na izlazni tlak od 4,5 - 5 bara
2. | Ostvarivi protok plina minimalno 150 L/min pri ulaznom tlaku od 30 bara
3. | Namijenjeno za upotrebu u bolnicama, u službama hitne medicine te za kopneni i avionski prijevoz
4. | Navoj boce pin index
5. | Manometar s prikazom tlaka u boci, u bar
6. | Vijčana konekcija kisika M 12x1
7. | Ugrađena utičnica, tip DIN
8. | Ugrađeni protokomjer kisika
8.1. | Regulacija protoka s rasponom regulacije do minimalno 15 l/min
8.2. | Jednostavna regulacija protoka okretnim dugmetom
8.3. | Dimenzije izlazne konekcije priključka kisika konusnog oblika
V. | REDUKCIJSKI VENTIL ZA PRIJENOSNE BOCE KISIKA S VISOKOTLAČNIM ULAZNIM PRIKLJUČKOM AGA |  |  | kom | 7 |  | 0
1. | Reduktor tlaka, ulaznog tlaka 200 bara na izlazni tlak od 4,5 - 5 bara
2. | Ostvarivi protok plina minimalno 150 L/min pri ulaznom tlaku od 30 bara
3. | Namijenjeno za upotrebu u bolnicama, u službama hitne medicine te za kopneni i avionski prijevoz
4. | Navoj boce W 21,8x1,14"/SS (Swedish Standard, AGA) (GA)
5. | Manometar s prikazom tlaka u boci, u bar
6. | Ugrađena utičnica, tip DIN
7. | Ugrađeni protokomjer kisika
7.1. | Regulacija protoka s rasponom regulacije do minimalno 15 l/min
7.2. | Jednostavna regulacija protoka okretnim dugmetom
7.3. | Dimenzije izlazne konekcije priključka kisika konusnog oblika
VI. | REDUKCIJSKI VENTIL ZA BOCU KISIKA S PROTOKOMJEROM I OVLAŽIVAČEM KISIKA |  |  | kom | 1 |  | 0
1. | Reduktor tlaka za bocu kisika, ulaznog tlaka 200 bara na izlazni tlak od 4,5 - 5 bara
2. | Navoj boce W 21,8x1,14"/SS (Swedish Standard, AGA) (GA)
3. | Manometar s prikazom tlaka u boci, dvostruka skala, kPa i bar
4. | Ostvarivi protok plina minimalno 150 L/min
5. | Ugrađeni protokomjer kisika
5.1. | Regulacija protoka s rasponom regulacije minimalno 15 l/min
5.2. | Jednostavna regulacija protoka okretnim dugmetom, kodiranje bojom - bijeli pokrov dugmeta za regulaciju kao oznaka kisika
5.3. | Dimenzije izlazne konekcije priključka M34x1,5
6. | Ovlaživač za protokomjer
6.1. | Ovlaživanje kisika u minimalno rasponu 50-70% relativne vlažnosti ili šire
6.2. | Mogućnost sterilizacije na minimalno 130 ºC
6.3. | Kapacitet minimalno 200 ml tekućine, oznake na kućištu za maksimalnu razinu tekućine
6.4. | Priključna konekcija ovlaživača na protokomjer M34x1,5
6.5. | Izlazne konekcije ovlaživača u minimalno dvije dimenzije kompatibilne s priborom za inhalaciju i insuflaciju
UKUPNO BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO S PDV-om
Napomena: | U cijenu ponude, bez poreza na dodanu vrijednost koji se zasebno iskazuje iza cijene ponude, moraju biti uračunati svi troškovi isporuke, montaže, puštanja u punu funkciju s edukacijom korisnika uključujući eventualne popuste.
Obvezan prilog uz troškovnik s opisom predmeta nabave:
1. Financijska ponuda u izvorniku otisnuta na memorandumu ponuditelja, na hrvatskom jeziku, razrađena isključivo na temelju opisa predmeta nabave, s nedvojbenim opisom svih ponuđenih stavki, proizvođačkim trgovačkim nazivljem, šiframa/kataloškim brojevima i količinama, navodom o proizvođaču i zemlji porijekla, jediničnim cijenama i ukupnom cijenom za predmet nabave, jamstvenom roku i ovlaštenom serviseru, potvrđena potpisom ovlaštene osobe ponuditelja, kao uvjet prihvatljivosti ponude.
2. Katalog i/ili drugi informativni materijali koji se odnosi na tehnički dio ponude kao dokaz koji nedvojbeno potvrđuje usklađenost s opisom predmeta nabave.
3. Izjava o sukladnosti proizvođača kojom proizvođač medicinskih proizvoda jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (NN 76/13), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (NN 84/13) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima ili propisima Europske unije. Ukoliko se radi o proizvođačima sa sjedištem u trećim zemljama, u Izjavi mora biti naveden puni naziv ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji, kao dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, a sve sukladno odredbama članka 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima.Ukoliko Izjava se ne sadržava taj podatak, potrebno je priložiti Izjavu proizvođača i/ili ovlaštenog zastupnika u EU kao dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU.
4. Potvrda o sukladnosti odnosno dokaz da ponuđeni medicinski proizvod imaju CE oznaku, sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (NN 76/13). Ponuditelj je sposoban ako ima potvrdu - CE certifikat izdanu od strane nadležnih instituta ili priznatih tijela za kontrolu kvalitete. Na priloženom dokumentu potrebno je jasno naznačiti na koji dio predmeta nabave se potvrda odnosi.Potvrda o sukladnosti odnosno dokaz da ponuđeni proizvod ima CE oznaku dostavlja se za sve ponuđene medicinske proizvode, osim za medicinske proizvode klase rizika I i in vitro dijagnostičke medicinske proizvode iz skupine ˝ostali˝.
Ako ponuditelj nudi proizvode koji u smislu Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) nisu medicinski proizvodi obvezan je dostaviti ovjerenu Izjavu s popisom nemedicinskih proizvoda koje nudi.
5. Uvjet za obavljanje djelatnosti prometa medicinskih proizvoda na veliko – samo za gospodarski subjekt koji nudi medicinske proizvode
Ponuditelj mora dokazati ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti prometa medicinskih proizvoda na veliko sukladno odredbama članaka 47., 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13).Ukoliko ponuditelj ima sjedište u nekoj drugoj državi Europske unije uvjet za obavljanje djelatnosti prometa medicinskih proizvoda na veliko važećom potvrdom, izjavom ili dozvolom izdanom od nadležnog tijela u državi sjedišta da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskim proizvodima u državi u kojoj ima sjedište.
Ponuditelj koji nudi medicinske proizvode iz trećih zemalja-države koje nisu države članice EU moraju dokazati da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU.
6. Servisni certifikat osobe ovlaštene od proizvođača ponuđenog uređaja